一、概述

HM-11H系列智能流量积算（分析）仪，采用先进的微电脑芯片及技术，与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用，可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

二、功能特点

- 全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定

- 线性积算、开方积算任意设定

- 瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示

- 小信号切除功能，切除范围0-5%可选

- 累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁

- 掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于10年，所有设定值掉电后永久保持

- 先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

- 支持多机通讯，通讯波特率300～9600bps仪表内部参数自由设定

- 可直接配接串行微型打印机

三、主要技术指标

  - 流量输入信号：电压：0～5V、1～5V    电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA

  - 压力补偿信号：电压：0～5V、1～5V    电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA

  - 温度输入信号：热电阻：Pt100、CU50  热电偶：K、S、T、E

电压：0～5V、1～5V    电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA

  - 脉冲量流量输入：波形：矩形、正弦或三角波、  幅度：大于4V（或根据用户要求任定）

频率范围：0～10KHZ

  - 基本误差：0.5％FS或 0.2％FS±1个字

  - 分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器

  - 显示方式：宽屏液晶显示画面

  - 采样周期：0.5S

  - 报警输出：瞬时流量、累积流量、温度、压力二限报警，继电器输出触点容量  AC220V/3A

  - 变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V  精度：±0.2％FS

  - 通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

  - 波特率——300～9600bps可自由设定；也可接微型打印机。

  - 馈电输出：DC24V/30mA（或根据用户要求配备）

  - 电    源：开关电源 85～265VAC   功耗4W以下

  - 使用环境：环境温度：0～50℃

  - 相对湿度：<85%RH

外型尺寸：160mm×80mm×125 mm

  - 开孔尺寸：152mm×76mm

四、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| HM-11L |  | 智能流量积算仪(液晶显示) |
| 外形尺寸 | A |  | 横式160×80×125mm |
| 报警输出 | J1 |  | 瞬时流量上限报警 |
|  | J2 |  | 瞬时流量下限报警 |
|  | J3 |  | 瞬时流量上下限报警 |
|  | J4 |  | 累积流量上限报警 |
|  | J5 |  | 累积流量下限报警 |
|  | J6 |  | 累积流量上下限报警 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出 |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
| 通讯输出 | P | 微型打印机 |
|  | R | 串行通讯RS232 |
|  | S | 串行通讯RS485 |
| 变送器供电电源 | V12 | 带DC12V馈电输出 |

（接前表）

|  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W |  | DC24V供电 |
| 流量输入信号 | L1 |  | 4-20mA、0-10mA、0-20 mA |
|  | L2 |  | 1-5V、0-5V |
|  | L3 |  | 脉冲频率： 0-10KHZ |
| 温度输入信号 | W1 |  | 4-20mA、0-10mA、0-20mA |
|  | W2 |  | 1-5V、0-5V |
|  | W3 |  | 热电阻：Pt100 |
|  | W4 |  | 热电偶：K、T、E |
| 压力输入信号 | Y1 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA |
|  | Y2 | 1-5V、0-5V |

五、操作说明

（一）仪表面板按键说明:

■－打印键，按下此键，手动打印。

En－参数设定键，按下此键，可按次序输入参数，修改完毕一个参数请按En键存贮并进入下一个参数值的修改。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

若按住▲或▼不动，数值将快速增减，松手后停止。

（二）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

（四）参数设定

(1)如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按下A/M键，仪表也可以退出设定状态。

(2)按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将 800设成注意：808, 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(1)流量介质：可以设置为无补偿型（测量液体、天然气、一般气体）、饱和蒸汽、过热蒸汽、干燥气体。（详见流量算法）

(2)流量信号，4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V可选。

注：输入信号选择对照表

| 提示符 | 输入信号内容 | 提示符 | 输入信号内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| K型 | 热电偶K型 | 4-20 | DC4―20mA |
| S型 | 热电偶S型 | 0-10 | DC0―10mA |
| E型 | 热电偶E型 | 0-20 | DC0―20mA |
| t型 | 热电偶T型 | 1-5V | DC1―5V |
| Pt100 | 热电阻Pt100 | 0-5V | DC0―5V |
| Cu50 | 热电阻Cu50 |  |  |

(3) 流量开方：流量输入为差压传感器选择“是”，进行开方运算，流量输入信号与显示值成开方关系，输入信号为8mA是，流量是满量程的一半；选择“否”，输入信号与显示值成线性关系。

(4)温度补偿：选择“是”，需要温度补偿，否则选择“否”。

(5)压力补偿：选择“是”，需要压力补偿，否则选择“否”。

(6)小信号切除：设定范围为0.0～5.0%，表示小信号切除点为信号量程的0～5.0%。

(7)流量单位：设置瞬时流量的单位，

(8)流量小数位数：设置瞬时流量精确到小数点后多少位，范围0～3。如设为1时，流量量程范围0.0~999.9。

(9) 瞬时流量量程下限

(10)瞬时流量量程上限

(11)瞬时流量报警上限：当瞬时流量大于上限时，HA继电器常开点闭合。

(12)瞬时流量报警下限：当瞬时流量小于下限时，LA继电器常开点闭合。

(13)累积流量报警上限: 当累积流量大于上限时，累计继电器上限报警。

(14)累积流量报警下限: 当累积流量小于下限时，累计继电器下限报警。

(15)压力信号类型：设置压力补偿输入信号，4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V可选。

(16)压力补偿量程下限MPa。

(17)压力补偿量程上限MPa。

(18)压力误差修正MPa

(19)压力补偿点MPa：设置流量传感器设计工况压力值，如果压力补偿设置为关闭，则不出现上面四项。

(20)温度信号：设置温度补偿输入信号类型，热阻、热偶、mA、V可选。见输入信号对照表。

(21)温度补偿量程下限。

(22)温度补偿量程上限。

(23)温度误差修正。

(24)温度补偿点：设置流量传感器设计工况温度值。，如果温度补偿设置为关闭，则不出现上面四项。

(25)瞬时流量误差修正：瞬时流量调零点校正系数范围-99.9～99.9，修正后显示值=修正前测量值+瞬时流量误差修正。

(26)瞬时流量变送输出下限：变送输出下限时对应的仪表瞬时流量量程下限。

(27)瞬时流量变送输出上限：变送输出上限时对应的仪表瞬时流量量程上限。

(28)通讯地址：仪表通讯，范围为1～99。

(29) 波特率：仪表通讯波特率，范围为1200～9600。

(30) 时钟日期：设置打印机打印日期（设置当前月日）

(31)时钟时间：设置打印机打印时间（设置当前小时分钟）

(32)打印间隔：设置打印机循环间隔打印时间（单位分钟）

六、流量算法及密度表

由于测量的流量介质不同，流量算法不同。该仪表根据用户测量情况不同，可以设置不同的补偿算法。

注意：对于模式1、2、3，仪表测量显示的压力是相对压力，密度表格中的压力是绝对压力。绝对压力=相对压力+0.101325MPa。

- 模式0，常用的补偿算法，适合液体流量、天然气、一般气体的计算。

当没有温度补偿或压力补偿，不计算温补或压补。

Q′= ρ  Q = （P×106+98070）（To+273.15）Q

ρo	     (Po×106+98070)（T+273.15）

其中：Q′-补偿后的瞬时流量值

Q-设计工况点瞬时流量值，即不需要补偿时的流量值

ρ-介质密度

ρo-设计工况点介质密度

ρ = （P×106+98070）（To+273.15）

(Po×106+98070)（T+273.15）

Po-设计工况压力值         To-设计工况温度值

P-压力测量值               T-温度测量值

只有压力补偿时，公式为

Qˊ =   P×106+98070 Q

Po×106+ 98070

只有温度补偿时，公式为

Q′= To+273.15  Q

T+273.15

- 模式1，测量饱和蒸汽。饱和蒸汽必须进行温度补偿或压力补偿。且只能选一种补偿。温度测量值范围应在100～240℃；压力范围0.101～3.910Mpa。

- 模式2，测量过热蒸汽。过热蒸汽必须进行温度补偿和压力补偿。温度测量值范围应在150～590℃；压力范围0.101～7.00Mpa。

- 模式3，测量干燥空气。

饱和蒸汽密度表(单位：密度─ρ=Kg/m3；压力─P=MPa；温度─t=℃)

| 温度 (t)℃ | 0 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 压力 (P) | 密度 (ρ) | 压力 (P) | 密度 (ρ) | 压力 (P) | 密度 (ρ) |
| 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 | 0.1013 0.1433 0.1985 0.2701 0.3614 0.4760 0.6181 0.7920 1.0027 1.2551 1.5548 1.9077 2.3198 2.7975 3.3477 | 0.5977 0.8265 1.122 1.497 1.967 2.548 3.260 4.123 5.160 6.397 7.864 9.593 11.62 14.00 16.76 | 0.1088 0.1532 0.2114 0.2867 0.3823 0.5021 0.6502 0.8310 1.0496 1.3111 1.6210 1.9852 2.4098 2.9010 3.4670 | 0.6388 0.8798 1.190 1.583 2.073 2.679 3.420 4.316 5.391 6.671 8.188 9.974 12.07 14.52 17.37 | 0.1167 0.1636 0.2250 0.3041 0.4042 0.5292 0.6835 0.8716 1.0983 1.3690 1.6892 2.0650 2.5026 3.0085 3.5897 | 0.6952 0.9359 1.261 1.672 2.185 2.816 3.586 4.515 5.629 6.955 8.522 10.37 12.53 15.05 17.99 |

饱和蒸汽测量时，补偿输入只能选择压力补偿或温度补偿中的一种。两者都选则仪表以压力补偿计算。

查表举例:当补偿温度=214℃时,对应密度=10.37Kg/m3,当补偿压力=2.0650MPa时,对应密度=10.37Kg/m3

过热蒸汽密度表(单位：ρ=Kg/m3)

| P MPa |
| --- |
|  | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 |
| 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.80 1.10 1.40 1.70 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 | 0.5164 0.7781 1.0423 1.3089 1.5783 2.1237 2.6658 4.3966 6.1313 7.8785 9.8464 11.6295 15.1890 18.4168 22.7008 27.164 30.3852 35.4243 43.8954 | 0.4707 0.7079 0.9466 1.1869 1.4287 1.9166 2.4121 3.9372 5.5342 7.1540 9.2473 10.5676 13.7150 16.7243 20.4427 24.3303 27.4475 31.8342 39.5988 | 0.4323 0.6500 0.8684 1.0849 1.3079 1.7513 2.1992 3.5655 4.9719 6.4288 7.9352 9.5054 12.2406 15.0367 18.2266 21.4954 24.5096 28.2433 35.3020 | 0.4001 0.6010 0.8027 1.0048 1.2077 1.6152 2.0255 3.2718 4.5445 5.8437 7.1713 8.5350 10.8794 13.3377 15.9243 18.6603 21.5717 24.6532 31.0062 | 0.3724 0.5594 0.7465 0.9343 1.1224 1.5000 1.8802 3.0283 4.1943 5.3794 6.5815 7.8061 9.8888 11.9979 14.2565 16.5527 18.9333 21.4221 26.7091 | 0.3484 0.5230 0.6980 0.8732 1.0488 1.4010 1.7545 2.8227 3.9030 4.9945 6.0998 7.2186 9.1139 11.0494 13.0286 15.0539 17.1279 19.2627 23.7006 |

七、端子接线（如果和仪表端子不同，请参照仪表端子图）

A(A/S)规格160×80×125尺寸的仪表

八、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485/422接口，直接与计算机通讯。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无奇偶校验﹑1个停止位。用户可以选择Modbus通讯协议和本公司自行开发的协议，前者几乎能和所有的组态软件连接，后者更适合用户自己编写计算机软件连接仪表。

⑴Modbus通讯协议

仪表采用标准Modbus通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号        	       含    义

4x0001	                  瞬时流量值

4x0002                    压力测量值

4x0003	                  温度测量值

4x0004                    累积流量高位

4x0005                    累积流量低位

例：读地址为1的仪表的瞬时流量和压力值（流量=651，压力=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 02 c4 0b

据为 01 03 04 02 8b 03 e8 8b 1f

其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 02 表示读一个数，c4 0b是校验码，返回数据中8b 1f是校验码，02 8b对应流量651。注意：累积量=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择4x0004，数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。