# 一、概述

本系列产品采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能，适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制，并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。

采用最新无跳线技术，使输入端口具备万能信号输入功能，只需通过改变内部参数，即可实现多种输入信号（各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号）之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善，降低了温度漂移，提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示（比例显示），使测量/控制值的显示更为清晰直观。

输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进行双向通讯，组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。

- 适用范围

YK-PH-LCD智能PH显示控制仪表是智能型、高精度的数显PH控制测量仪表，与PH传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的PH测控系统。

功能特点

万能输入功能

自动校准和人工校准功能

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

二、主要技术指标：

基本误差：0.2％FS，14位A/D转换器（最大18位A/D转换器，订货时注明）。

输入信号：PH电极（59.2Mv/1PH）

采样周期：0.5S

显    示：宽温液晶显示

报警输出：仪表可带多个继电器输出，继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器，可选择上限、下限控制，控制设定值和回差值全量程内自由设定

变送输出：4～20mA、0～10/20mA（负载电阻≤250Ω，负载过大需注明）

1～5V、0～5V、0～10V（负载电阻≥200KΩ）。

采用12位数字D/A芯片，隔离输出。

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200～9600bps

温度补偿：可配P100，P1000，CU50等传感器

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V或DC12V

功    耗：4W

环境温度：(-20～70)℃ （常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

(0～50)℃   (热电偶信号输入)

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

尺    寸： 外型160×80×110mm开孔150×75mm

三、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-PH | -LCD | 智能PH显示测控仪 |
| 外型 尺寸 | A |  | 横式160×80×125mm |
|  | T |  | 其他特殊尺寸 |
| 报警输出 | J□ | 可做16路继电器 | J0-J4，0-4点报警输出 |
|  | K□ | 可做16路SSR | K0-K4，0-4个SSR输出 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出(最多8路模拟量输出) |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
|  | 注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 变送器配电电源 | V12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

四、端子接线

当接线图与仪表上的接线图不一致时，请以随机接线图为准。

160×80×125尺寸的仪表

五、操作说明

（一）按键功能

■—设定状态时，按该键退出设置状态。带多个显示画面的仪表按该键切换显示画面。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。

（二）参数设定

按仪表的端子接线图连接好仪表的接线，正确无误后方可打开电源。仪表采用中文人机界面操作，方便用户理解设置。

(1)按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将 800设成808, 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(2)输入信号—设置仪表的输入信号类型。

注：输入信号选择对照表(自由输入由内部自动完成, 无需硬件调整，mA信号不必接电阻。) (3)小数点位置—范围0～3，如小数点=2，则显示格式为XX.XX。对于热电阻、热电偶等温度信号，最大设置为1，即显示分辨率为0.1℃，在1000度以上自动转换分辨率为1℃。

(6) J1报警方式—J1继电器的报警方式。可设定为上限报警、下限报警、关闭报警。(报警参考 “报警说明”)

(7) J1报警值—J1报警点设定值(当J1报警方式设为关闭时则不出现此项设置)。

(8) J1回差—J1报警回差值(当J1报警方式设为关闭时则不出现此项设置)。

依次设置J2、J3、J4报警参数

(9)变送输出—可选择1～5V、0～5V、4～20mA、0～10mA、0～20mA几种方式。

(10)变送下限—变送输出下限时对应的仪表测量显示值。

(11)变送上限—变送输出上限时对应的仪表测量显示值。（参见后面第六项“变送输出”）

(12) 零点修正—修正后显示值=修正前测量值+零点修正值,出厂值为0。

(13) 满度修正—修正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=满度修正×（修正前的测量值+零点修正）,出厂满度修正值为1.000。

(14) 通讯地址—仪表RS232/485通讯的通讯地址，范围1～99。

(15) 波特率—范围1200～9600。

(16)设置是否显示光柱。设置为是时，在测量状态下显示光柱对应测量范围的百分数。

设置完成后，仪表进入测量状态。

六、PH标定：

pH 电极使用一段时间后，不对称电位将会发生很大改变，故必须定期校准。
  pH 电极标定校准的次数取决于试样，电极性能及对测量的精确度要求。高精度测量(≤±0.03 pH )，应及时校准；一般精度测量(≤±0.1pH)，经过一次校准后可连续使用二周甚至更长时间。只要测量显示pH 值是准确的就完全没必要频繁对电极进行标定。
     pH 电极标定前先测试与被测溶液较接近的标准溶液，根据误差大小确定是否需要重新校准，在下列情况下，必须重新校准：
     pH 电极长期使用的电极基新换的电极。
     pH 电极测量浓酸(pH ＜2)以后，或测量浓碱(pH＞12)以后。
     pH 电极测量含有氟化物的溶液或较浓的有机溶液后。
     pH 电极被测溶液温度与标准溶液温度(或室温)相差过大时。

按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将 800设成818, 再按En键,  才进入PH电极标定设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。

两点标定：

标定1：输入当前PH值，设完按En键当前值标定完成，不标定按■跳出当前标定。

标定2：输入当前PH值，设完按En键当前值标定完成，不标定按■跳出当前标定。

六、报警

该仪表可带多个继电器，每个继电器可以设置超高、超低报警、禁止报警方式，并且采用报警回差方式避免继电器频繁动作。当某个继电器处于报警状态时，对应的继电器常开触点闭合，对应指示灯亮。以J1报警点报警为例：

如果此报警点报警方式设为上限报警时，当测量值大于J1报警值+J1回差值时，仪表进入报警状态，当测量值下降到J1报警值时仪表并未停止报警，只有在测量值低于J1报警值—J1回差值时，仪表才解除报警状态。

如果此报警点报警方式设为下限报警，当测量值小于J1报警值－J1回差值时，仪表进入报警状态，当测量值上升到J1报警值时仪表并未停止报警，只有在测量值高于J1报警值+J1回差值时，仪表才解除报警状态。

七、变送输出

仪表可把测量值变送输出为标准信号，测量值变送范围由变送上限、变送下限参数确定。如测量PH信号，要求0.00时输出4.0mA,14.00时输出20.0mA，则变送输出=4-20,变送下限=0.00，变送上限=14.00。那么仪表显示7.00时，输出12.0mA。

八、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。Modbus通讯协议几乎能和所有的组态软件连接，本公司自行开发的协议更适合用户自己编写计算机软件连接仪表。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV            测量值

4x0002	     J1HA	       J1报警值

4x0003       J2HA	       J2报警值

例：读地址为1的仪表的PV（PV=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV、J1HA两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B。

九、质   保

# 如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。