AKC-215动态扭矩传感器使用说明

一． 用途

随着现代化程度的不断提高，扭力定值的测量越来越广泛，我司生产的AKC系列扭矩传感器主要用于航天，航空，汽车，建筑，化工，机械行业等领域，用来测量扭矩扳手，搅拌力矩，铰链力矩，拖机力矩。

二． 工作原理

1. 扭矩测量基本原理

AKC-215系列扭矩传感器是以电阻应变计为转换元件的传感器。电阻应变计是基于金属电阻丝的电阻-应变效应。所谓电阻应变效应是指金属导体（电阻丝）的电阻值随变形（伸长或缩短）而发生改变的一种物理现象。

在传感器的弹性体上粘贴有电阻应变计并组成惠斯通电桥。给电桥加上激励电压，在扭矩的作用下弹性体产生变形,应变计由此产生电阻变化，从而使电桥发生不平衡，电桥输出与扭矩呈线性关系的电压信号。我司结合先进的现代化电子技术，采用供桥电源，输出信号的无接触耦合传输方式，完美解决了旋转状态下扭矩数值的采集。

2. 转速测量基本原理。

当测速码盘旋转时，通过光电开关输出具有一定周期宽度的脉冲信号，根据码盘的齿数和输出信号的频率，即可计算出相应的转速。

三． 主要技术指标

1.扭矩精度： ±0.1％

2.转速精度： 60个脉冲/转（无积累误差）

3.供电电压： ±15VDC

4.信号输出幅值：0-5V.COMS

5.扭矩频率输出范围： 零扭矩10KHz±50Hz

正向扭矩满量程：15KHz±50Hz 反向扭矩满量程：5KHz±50Hz

6.允许转速： ≤5000转/分

7.温度补偿范围：-10～60℃

8.允许过负荷：120 ％FS

其它技术参数详见产品检验合格证

四.接线方式

五.传感器使用注意事项

1.传感器主轴安装应与被测主轴同心，轴向力与径向力<20N.外壳固定采用软连接。

2.传感器使用环境相对湿度≤70％，避免油渍，水及其它化学药品侵蚀。

3.测试电缆线的航空插头处的屏蔽线接点不应随意拆除。

4.传感器使用前确保正确的接线方式及正确的供电电压。正常工作前需通电预热30分钟以上。各种信号严禁与地，电源短路。

5.联机的电缆线应妥善固定好，防止旋转系统将其绞断。

6.在正式测量前传感器至少做一次预扭实验。

7.瞬间冲击扭矩负荷不得超过200％FS

六.传感器的保养与维护

1.传感器的储存相对湿度≤70％

2. 避免油渍，水及其它化学药品侵蚀。

3.经常检查紧固件是否松动。

4.传感器应经常通电预热。

5.根据使用情况必要时对轴承加润滑脂润滑。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： bjyktj@126.com

地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号.