YK-215系列

智能多通道电流记录仪

（使用说明）

北京宇科泰吉电子有限公司

注意事项

- 本仪表适用于特殊工业场合，如有特殊的使用要求请另行设置保护装置

- 为保证仪表安全工作，请使用额定电压的供电电源，正确接线，妥善接地，接通电源后，请不要触摸仪表后部的接线端子，以防触电

- 为了您和仪表的安全，请勿带电安装

- 本电流记录仪是非安防爆产品，切勿在有可燃或爆炸性气体的环境中使用

- 记录仪的安装位置请保证通风顺畅

- 仪表在靠近电源动力线，强电场，强磁场或交流接触器干扰的场合应采取相应的屏蔽措施

- 擦拭仪表时请用干净软布，切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂；如果仪表进水，请立即断电，停止使用

- 为延长仪表的使用寿命，请定期进行保养和维护

- 开箱时如发现仪表因运输而致的破损，请与厂家联系

- 概 述

随着微电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展，在工业上使用的显示记录控制仪表的技术更新越来越快，旧的控制室仪表不断被新的、性能更可靠、功能更强大、使用更方便的控制室仪表取代。在广泛应用的化工、炼油、冶金、制药、造纸、建材等各行业中，随着企业规模的扩大、自动化程度的提高，对控制室仪表也提出了更高的要求。在征求广大用户的各种需求的基础上，北京宇科泰吉电子有限公司经过多年连续开发和生产，已经成功推出一系列仪表，能够满足各类用户的各种不同使用场合的需求。

本系列仪表具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点。

- 功能特点

本电流记录仪是以先进的军工单片机为核心、辅以大规模集成电路和LCD的新型智能化记录仪表，仪表显示信息量大、操作简单、下面是主要功能特点：

◆ 采用高性能的单片机为内核，可同时实现信号采集、记录、显示和4路报警；

◆ 采用60000条 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；

◆ 信号输入，AC0-5A信号，超过5A配电流互感器，通过内部设置即可；

◆ 显示工程量数据的数值范围更宽，可显示4 位数值：0~9999；

◆ 4路继电器报警输出，同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警；

◆ 配备标准USB接口，兼容所有U盘；历史数据转存快捷方便；

◆ 标准串行通讯接口：RS232C和RS485，支持Modbus RTU协议；

◆ 采用高效绿色开关电源，交直流两用，85～264VAC或120～370VDC电压输入，输入频率范围47～63Hz；

◆ 仪表集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行，更方便企业计量管理；

第三章  技术指标

- 测量精度：±0.2％FS，仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0～50℃)内长时间地保证测量精度。

- 分辨力：1/20000、14位A/D转换器

- 显示方式：LCD显示，蓝底白字，六通道同时显示。

- 采样周期：1S

- 报警输出：（根据用户要求，可以最多带到12个继电器输出）

- 变送输出：通过开关量输入可选择相应通道带 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V 隔离输出  精度：±0.2％FS

- 通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

- 波特率： 1200～9600bps内部自由设定

- 电源：开关电源 85～265VAC或DC24V   功耗4W以下

- 外形尺寸:160×80×120mm(横式)  80×160×120mm（竖式）

- 输入信号：AC0-5A(外配交流互感器

| 交流电流输入 | 直流电流输入 |
| --- | --- |
| 0～5A直接输入 | 0～5A直接输入 |
| 5～2000A配电流互感器输入 | 5～2000A配电流分流器输入 |
| 交流电压输入 | 直流电压输入 |
| 0～500V直接输入 | 0～500V直接输入 |
| 500～2000V配电压互感器输入 | 500～2000V配电压互感器输入 |

- 记录容量： 60000条（FLASH容量可选择）；

- 继电器报警输出：2路继电器触点输出，触点容量3A@220VAC/1A@30VDC，可组态上上限、上限、下限、下下限报警；

- 通讯、打印：通讯接口----RS232C或RS485，波特率----（1200、2400、9600、19200），打印接口----RS232C直接连接微型打印机；

- 记录间隔：5秒至600秒，共分8档：5/10/20/30/60/120/300/600秒可选；

- 记录时间：共60000条 时间=(60000*间隔)/(24*60*60),间隔60秒则可记录41天。

- 数据备份和转存： 1G、2G、4G、8G、16G及其它可以兼容的U盘；

- 热电偶冷端补偿误差： ±1℃ ；

- 断电保护： 内置FLASH存储器保护参数和历史数据，断电后可永久保存；

- 集成硬件时钟：掉电后也能准确运行；

- 时钟误差： ±1 分/月；

- 供电电源： 85VAC-264VAC，47～63HZ；

- 环境温度： -40～50℃、

- 环境湿度： 0～85%R.H；

- 净重：≤1.0Kg

- 第四章  型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-215 | LCD | 智能电流记录仪 |
| 外 形 尺 寸 | A |  | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔76×152 |
|  | T |  | 台式320×120×250mm |
| 通道数 | □□ |  | 1-8路 |
| 报警输出 | H |  | 各通道统一上限报警 |
|  | L |  | 各通道统一下限报警 |
|  | D |  | 各通道独立报警（最多8路） |
| 输入信号 | K |  | 开关量，接点信号（无源） |
|  | A |  | 电流信号 |
|  | V |  | 电压信号 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
|  | U |  | USB数据导出 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

该系列仪表有全英文操作界面，需要英文版本定货时请注明。

第五章  操作说明

（一）按键功能

■—设定状态时，用于退出设置状态。工作状态下，此键备用。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。。

（二）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

（四）参数设定

II、显示说明

仪表在工作状态下，显示系统时间，工作状态。

仪表显示工作状态画面：

III、参数设置

按下En键，顺序设置（第01至04路上限报警）。

再按下En键，显示输入密码800，用▲把800设成808可以进入设置参数。

(1)巡检路数：可以设置要检测的路数设置。范围1~4

(2)设置每路的小数点与量程，小数点范围0~3，量程0~9999

(3)设置上限报警延时，范围0~30秒。

(4)设置每路的零点误差修正与满度修正，出厂设置，零点修正0，满度修正1.000

(5) 时钟年：设置年的日期，例如11，是2011年。

(6)时钟日期：设置当前月日。

(7)时钟时间：设置当前时间。

(7)记录间隔：单位秒，。共分8档：5/10/20/30/60/120/300/600秒可选

设置完毕后，仪表退出设置状态自动进入工作状态。

V记录清除

记录仪数据按下En键，显示输入密码800，用▼把800设成798可以进入记录清零状态。

第六章  端子接线

第七章 电流记录仪的应用

电流记录仪检测设备的电流工作状态，对工厂设备电流进行检测，记录使用情况。以保证工厂仪器设备的故障排除使用情况。

本产品采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、通讯等功能，适用于设备使用情况的显示及记录。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、通信、烟草、航天基地等领域。

第八章  USB数据导出

仪表可以带USB接口，把数据导出到U盘中。U盘需FAT或FAT32格式，生成文件为*.xls的表格数据文件。如生成文件文件03161125.XLS，表示3月16日11:25导出的文件。输入密码时，将密码800改为816后进入数据导出界面，确认后将记录的数据导出到U盘中。文件打开后如下图：

使用U盘存储器，最好先清空U盘中的数据文件或者格式化U盘。

存储数据清除：内部存储器存储采用先进先出 循环记录方式。 内部数据可以人为刷新清除，输入密码时，将密码800设置为798后可清除内存数据。

第九章、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001或4000开始，别的组态软件有可能是从3001或3000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0X8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0XFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

寄存器对应表格

| 4001 | 第一路测量值 | 4007 | 系统时钟 时分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4002 | 第二路测量值 | 4008 | 记录数据量 |
| 4003 | 第三路测量值 | 4009 | 写1清除记录数据 |
| 4004 | 第四路测量值 | 4010 | 备用 |
| 4005 | 系统时钟 年 | 4011 |  |
| 4006 | 系统时钟 月日 | 4012 |  |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2路测量值两个数据，则可以发送，01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16路数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

第十章、质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

北京宇科泰吉电子有限公司

联系人：张书光
电话：86-010-57170625 52457578
传真：86-010-82112623
手机：13651191826 13717775731 13439112233
网站：www.yukeyb.com/
E-mail：bjyktj@126.com
地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街38号