APXSJ系列

智能安培小时计

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司

# 一、概述

APXSJ系列智能液晶安时计智能测控仪是是直流电量测量控制的智能化仪表，用以对直流电量工作的安培小时数进行累计监测，及时掌握溶液主要成分的消耗量及镀层厚度，自动并按设定的安培时周期控制计量泵工作实现溶液成分的补加。本装置采用微处理器进行采样计算，具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业。对实现生产的科学化管理意义重大。

- 主要用途

  - 作为库仑计测量溶液的有效值；

2、通过安时量及时间的测量，掌握电镀镀层的厚度；

3、掌握溶液中主盐及添加剂的消耗量，按设定的安时周期控制计量泵工作实现溶液成分的添加；

4、在电解生产中准确控制电解析出量；

5、在电池充放电中，测量充电电量及放电电量。

三、 主要功能

1、显示功能：实时电流值、周期累计安时数、总累计安时数；，工作时间、报警时间、安时报警。

2、报警功能：周期累积报警；

3、输出功能：按设定的安时周期输出继电器延时信号；

4、断电存储：断电时保持原有数据；

5、功能转换：可作为安培小时计或安分钟使用；

6、通讯接口：可配隔离RS232/485输出接口。

7、变送输出：隔离4～20mA、0～10/20mA输出（负载电阻≤250Ω），输出量程对应输入量程。

四、主要技术指标：

基本误差：0.2％FS±1个字

输入信号：分流器信号0-75mV、0-50mV、0-100mV，DC0~1A

输    出：继电器输出触点容量  AC220V/3A

报    警：蜂鸣器报警

电    源：开关电源 AC85V～260V  或DC12V DC24V

功    耗：4W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

尺    寸：160mm×80mm×125mm

开    孔：150×75mm

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

五、端子接线

当接线图与仪表上的接线图不一致时，请以随机接线图为准。

160×80×125尺寸的仪表

六、操作说明

（一）按键功能

■—设定状态时，按该键退出设置状态。工作状态下按该键切换显示画面。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。

显示画面

（二）参数设定

按仪表的端子接线图连接好仪表的接线，正确无误后方可打开电源。仪表采用中文人机界面操作，方便用户理解设置。

(1)按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将 800设成808, 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(2)小数点位置—输入电流显示精度，范围0~3，如设置为1则电流值精确到小数点后1位。

(3) 量程上限—电流输入满量程，范围0~9999，出厂为200.0，。

(4) 零点修正—修正后显示值=修正前测量值+零点修正值,出厂值为0。

(5) 满度修正—修正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=满度修正×（修正前的测量值+零点修正）,出厂满度修正值为1.000。

(6)累积方式—选择安时或安分累计方式。

(7)报警方式—选择按累计报警或时间报警。

(8)时间报警－当累积时间达到该值时，继电器常开点闭合。范围99.59。

(9)周期报警－当周期安时(分)达到该值时，继电器常开点闭合。范围0～999999。

(10) 报警延时－设置周期安时(分)报警延时，单位：秒。当周期累计值达到报警点时，继电器常开点闭合，延时设置的时间后，自动复位。当设置为0时，继电器不自动复位。范围0~1000秒。

(11 通讯地址—仪表RS232/485通讯的通讯地址，范围1～99。

(12) 波特率—范围1200～9600。

设置完成后，仪表进入测量状态。

七、工作参数清零

安时计的总安时累计值，周期安时累计值，都可以清零复位。工作状态下，按En键上排显示-Cd-，下排显示密码800，输入818后按En键确认后可以选择对周期累计值清零、总累计值清零、全部清零、或不清零。

仪表周期清零端子3、4短接一下可以对周期安时累计值清零。

八、通讯说明

(1)本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

(2)仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，功能号为3X或4X都可以，数据为整型16位，使用组态王软件寄存器从0001或0000开始（即4x001，4x000），别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0X8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0XFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

(3)上位机读取数据发送命令格式 (建议一次读取不超过0X10即16个数据)

| 通讯地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 数据个数高位 | 数据个数低位 | 校验码高位 | 校验码低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

仪表返回数据格式

| 通讯地址 | 功能号 | 数据个数 | 第一个数据高位 | 第一个数据低位 | 第二个数据高位 | 第二个数据低位 | 第三个数据高位 | 第三个数据低位 | 校验码高位 | 校验码低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

上位机写数据发送命令格式

| 通讯地址 | 功能号 | 寄存器地址高位 | 寄存器地址低位 | 数据高位 | 数据 低位 | 校验码高位 | 校验码低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

仪表返回数据格式

| 通讯地址 | 功能号 | 寄存器地址高位 | 寄存器地址低位 | 数据高位 | 数据 低位 | 校验码高位 | 校验码低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

参数代号    	     含          义

| 4x001 | 测量电流值（读） | 4x016 | 报警方式（0按周期，1按时间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x002 | 周期累积值高4位 | 4x017 | 周期报警设定值高位 |
| 4x003 | 周期累积值低4位 | 4x018 | 周期报警设定值低位 |
| 4x004 | 总累积值高4位 | 4x019 | 时间报警设定值 |
| 4x005 | 总累积值低4位 | 4x020 | 报警延时 |
| 4x006 | 批次 | 4x021 | 通讯地址 |
| 4x007 | 工作时间（时） | 4x022 | 波特率 |
| 4x008 | 工作时间（分） | 4x023 | 写1清周期 |
| 4x009 | 工作时间（秒） | 4x024 | 写1清总累积和批次累积 |
| 4x010 | 小数点 | 4x025 | 写1清工作时间 |
| 4x011 | 分流器mV值 | 4x026 |  |
| 4x012 | 分流器量程 | 4x027 |  |
| 4x013 | 零点修正 | 4x028 |  |
| 4x014 | 满度修正 | 4x029 |  |
| 4x015 | 累计方式（0安时，1安分） | 4x030 |  |

例：读地址为1的仪表的PV1（PV1=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读,则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B。

九、使用注意事项

开始使用之前需设定好所有参数；

安装接线时应断电操作；

毫伏模拟信号用屏蔽电缆与整流器电流表相接，注意正负；

总安时累计数超过八位时自动从零累计；

可按用户要求增加通讯接口；

若需按分秒显示累计，定货时清说明。

十、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

QQ:736597394  1148916656

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号