# 一、概述

YK12NMLCD动态扭矩测量仪是智能型、高精度的数显扭矩、转速、功率测量控制仪表，与动态扭矩传感器构成测控系统。仪表采用液晶直观显示出各测量值。

产品采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、变送、通讯等功能，适用于电机、发动机等设备的检测信号的显示及控制，转速输入、输出接口均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进行双向通讯，组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。

二、主要技术指标：

输入信号：扭矩5～15KHZ，转速<10000转/分。

基本误差：0.2％FS

采样周期：1秒

通讯输出：隔离串行通讯接口RS485/RS232

波特率1200～9600bps,可以配打印机

报警输出：二限报警，继电器输出触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。

馈电输出：DC  +15V或+12V/400mA

电    源：开关电源 85～265VAC  功    耗：4W

工作环境：0～50℃     <85％RH

尺    寸：160mm×80mm，开孔152mm×76mm。

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

三、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-12NM |  | 动态扭矩变送测量仪 |
| 显示方式 | A | 四排数码管显示 |
|  | LCD | 液晶显示 |
| 外型 尺寸 | A |  | 160×80×125mm开孔152×76 |
|  | T |  | 特殊壳体 |
| 报警输出 | J□ | 可做16路继电器 | J0-J4，0-4点报警输出 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出(最多8路模拟量输出) |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
|  | 注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 变送器配电电源 | V12 |  | 带正负DC12V馈电输出 |
|  | V15 |  | 带正负DC15V馈电输出 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

型号举例：YK-12NMLCDAJ2O1SV15

YK-12NM系列动态扭矩测量仪，液晶显示，尺寸160×80×125mm（开孔150×75mm），二个继电器报警控制输出，4～20mA变送输出，带RS485隔离通讯接口，带DC+15V馈电输出，供电电源85~265VAC（110~300VDC）。

四、端子接线

五、操作说明

(一) 按键功能

■—运行时按■键，仪表对扭矩信号信号去皮清零。端子1与2短接

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。

- —设定状态下用于增加数值。

▼—设定状态下用于减少数值。工作状态下按该键清楚峰值。

（二）参数设定

如果设定过程中15秒钟无按键操作,仪表自动返回运行。如果设定过程中按下■键，仪表也可以退出设定状态。仪表采用中文人机界面操作，方便用户理解设置。

(1)按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将 800设成808, 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(2)设置扭矩量程小数点位数，范围0～3。

(3)设置扭矩传感器量程下限对应值，范围0～9999。

(4)设置扭矩传感器量程上限对应值，范围0～9999。

(5)设置扭矩传感器测速码盘齿数。范围1～300。

(6)设置扭矩报警上限值，扭矩超过该值报警，范围0～9999。

(7)设置转速报警上限值，转速低过该值报警，范围0～9999。

(8)设置仪表的通讯地址，范围1～99。

(9)设置仪表的通讯波特率，范围1200～9600。

(10) 设置扭矩量输出下限对应值，范围0～-1999。

(11) 设置扭矩量程输出上限对应值，范围0～9999。

(12)设置转速输出下限。对应转速测量值下限变送输出。

(13)设置转速输出下限。对应转速测量值上限变送输出。

(14)设置功率输出下限。对应功率测量值下限变送输出。

(15)设置功率输出下限。对应功率测量值上限变送输出。

参数设置完成后，仪表进入测量状态。

六、变送输出

仪表以扭矩变送输出为例：扭矩传感器是200N.m扭矩量输出下限设置为0.0，扭矩量输出上限设置为200.0。如测量扭矩0.0N.m时输出4.0mA,200.0N.m时输出20.0mA。

那么扭矩显示100.0N.m时，输出12.0mA。

七、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。Modbus通讯协议几乎能和所有的组态软件连接，本公司自行开发的协议更适合用户自己编写计算机软件连接仪表。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV1            扭矩测量值

4x0002	     PV2	        转速测量值

4x0003       PV3	        功率测量值

4x0004       PV4	        最大值

例：读地址为1的仪表的PV1（PV1=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV1、PV2两个数据，则可以发送，01 03 00 00 00 02 C4 0B 。

八、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期18个月，质保3～5年须另注明。普通仪表三十日可退可换。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

QQ:736597394  1148916656

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号

YK-12NM系列

智能动态扭矩变送仪

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司