# 智能四通道隔离电压电流表

# 使用说明书

一、概述

YK-14AG智能电流电压四通道报警仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠,抗干扰能力强, 配合不同的互感器或分流器可满足各种测量量程的要求，可对4路电流实现高精度的显示、控制及变送输出、通讯等功能。

二、主要技术指标

测量精度：±0.2％FS，仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0～50℃)内长时间地保证测量精度。

分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器

显示方式：4排四位LED数码管

采样周期：0.2S

报警输出： ⑴1-4通道统一上下限报警，继电器输出触点容量  AC220V/3A

变送输出：通过开关量输入可选择相应通道带 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V 隔离输出  精度：±0.2％FS

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

波特率——300～9600bps内部自由设定

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V   功耗4W以下

外形尺寸:160×80×120mm(横式)  80×160×120mm（竖式）

输入信号：

| 交流电流输入 | 直流电流输入 |
| --- | --- |
| 0～5A直接输入 | 0～5A直接输入 |
| 5～2000A配电流互感器输入 | 5～2000A配电流分流器输入 |
| 交流电压输入 | 直流电压输入 |
| 0～500V直接输入 | 0～500V直接输入 |
| 500～2000V配电压互感器输入 | 500～2000V配电压互感器输入 |

三、  型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-14 | G | 智能隔离四通道电压电流表 |
|  | A |  | 横式160×80×125mm开孔150×75 |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔75×150 |
|  | LCD | 宽温蓝屏白字液晶显示 | 横式160×80×125mm开孔150×75 |
|  | T | 按客户要求来做 | 特殊/自定表壳。（开孔尺寸可+1） |
| 第一路报警控制输出 | J□ |  | J0-J2，0-2点报警 |
|  | K□ |  | K0-K2，0-2个SSR输出 |
| 第二路报警控制输出 | J□ |  | J0-J2，0-2点报警 |
|  | K□ |  | K0-K2，0-2个SSR输出 |
| 第三路报警控制输出 | J□ |  | J0-J2，0-2点报警 |
|  | K□ |  | K0-K2，0-2个SSR输出 |
| 第四路报警控制输出 | J□ |  | J0-J2，0-2点报警 |
|  | K□ |  | K0-K2，0-2个SSR输出 |
| 第一路变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出（最多2路模拟量输出） |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
| 第二路变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出（最多2路模拟量输出） |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
| 第三路变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出（最多2路模拟量输出） |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
| 第四路变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出（最多2路模拟量输出） |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
|  | 注：可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机接口 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
|  | 注：可按客户要求做成双串口（可同时带通讯带打印） |
| 变送器传感器配电电源 |  |  | 无馈电输出（或客户指定输出电源） |
|  | V5 |  | 带DC5V馈电输出 |
|  | V10 |  | 带DC10V馈电输出 |
|  | V12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
|  | 注：输出电流大小按客户要求可定做（4线制请注明） |
| 供电电源 |  | 85~265VAC供电或110~300VDC |
|  | W |  | 10~40VDC供电（若隔离要注明） |
| 输入信号1 | Sn1 | 量程 |
| 输入信号2 | Sn2 | 量程 |
| 输入信号3 | Sn3 | 量程 |
| 输入信号4 | Sn4 | 量程 |

四、操作说明

（一）按键功能

●—备用

■— 在设定过程中，按一下返回上一次设定操作，按下不动大于2秒钟则退出设定状态。

En—设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个参数设置

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

设定状态下，若按下▲或▼键不动，数值将快速增减，松手后停止。

（二）上电自检

⑴按仪表的接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可接通电源。

⑶上电后仪表显示HELO,PASS表示仪表自检通过,如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。

（三）参数设定

- 仪表在设定状态下,上排通道1数码管显示功能提示符,通道2显示设定值;工作状态下,四通道测量值同时显示。

- 如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。

- 按下En键，通道1显示-Cd-,通道2显示800，用▲或▼键将 800设成808, 再按En键,  才进入参数 设置状态,输入其他值无效,以防止非技术人员误操作。

(4)出现-LP-请输入仪表的通道数,范围从1-4，出厂值设为4表示仪表为4通道输入仪表。

(5) 1dot—第一通道小数点位置，范围0～3，如dot=2，则显示格式为XX.XX

(6) 1-PL—第一通道线性输入下限对应显示值，即传感器量程下限，范围-1999～9999。

(7) 1-PH—第一通道线性输入上限对应显示值，即传感器量程上限，范围-1999～9999。

依次设置第二通道到第四通道的输入参数。

(8) 1HA：第一通道继电器上限报警设定值。

(9) 1LA：第一通道继电器下限报警设定值。

依次设置第二通道到第四通道的报警设定值。

(10)1-Eo—第一通道零点误差修正系数。

(11)1-FS—第一通道满度误差修正系数。修正后显示值=（修正前测量值 + 1Eo）*1FS。

依次设置第二通道到第四通道的误差修正。

(12) Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(13) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

参数设置完毕显示-End，退出设置状态进入运行状态。

五、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485/422接口，直接与计算机通讯。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无奇偶校验﹑1个停止位。用户可以选择

⑵在命令及返回参数中的EOT，STX等均为一个ASCⅡ码，它们的码值为：

STX=02H；ETX=03H;ENQ=05H；EOT=04H,R表示读ASCⅡ码值=82⑶数据测量值为符号位+4位有效位+小数点，共六位。正号为2BH，负号为2DH。

⑷“第N路”表示参与巡检的路数，由LP参数决定。例子中LP=16。

Modbus通讯协议和本公司自行开发的协议，前者几乎能和所有的组态软件连接，后者更适合用户自己编写计算机软件连接仪表。

仪表采用标准Modbus通讯协议。

在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型。数据为整型16位。16路数据从寄存器00开始到16。

使用组态王寄存器从4001开始到4016。别的组态软件有可能是从3001开始。

4x0001	              第1路测量值

4x0002	              第2路测量值

4x0003                第3路测量值

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A，

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

六、端子接线

七．质保

如属厂方制造质量问题,在仪表出厂日起一年内 ,由厂方免费修理,如果是由于保管及使用不当而造成损坏,修理时收成本费。

八．装箱清单

⑴使用说明书1份 ⑵产品合格证及保修卡1份 ⑶仪表主机1台 ⑷安装支架2支

九、订货须知

- 外形仪表尺寸，开孔尺寸大小，插入深度

- 输入信号类型与显示形式

- 输出类型与输出方式

- 通讯选择

- 馈电电流大小与电压，传感器的供电电源

- 仪表供电电源

- 可按客户要求特殊定做。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号

承蒙惠购本公司仪表，不胜感激。

敬请事先详阅本说明书，以便于正确使用。

本仪表虽然在严格的品质管理下制造出厂，但万一发生不正常事项或遇到意外情况，

敬请通知本公司生产部、技术服务部或当地供货商联系。

您的需要是对我们的最大支持！