YK-53系列

智能电参数测试仪

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司

一、概述与用途

YK-53数显电参数测试仪表适用于电力网、自动化控制系统的现场监测显示、控制和自动化通讯,能将电网中的电参量如电流、电压、单相或三相功率、频率等值,由 CPU实时采样、转换并输出标准电流或电压信号,与远距离数据终端相连。智能通讯型产品带有RS-485通讯接口,可直接与控制中心进行数据交换,实现自 动化管理。广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。

二、主要主要技术指标

基本误差：0.2％FS±1个字

显    示：三个四位LED数码管显示

输入信号：标称输入AC/DC电流5A，电压100V、220V、380V

| 交流电流输入 | 交流电压输入 |
| --- | --- |
| 0～5A直接输入 | 0～100V直接输入 |
| 5～2000A配电流互感器输入 | 100～2000V配电压互感器输入 |

过量程持续：1.2倍，瞬时：电流2倍/1秒，电压2倍/1秒

报警输出：二限报警或四限报警，每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用，继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出：4～20mA（负载电阻≤500Ω）、0～10mA（负载电阻≤1000Ω）1～5V、0～5V（负载电阻≥200KΩ）

通讯输出：隔离串行双向通讯接口RS485/RS232/Modem

波特率1200～9600bps内部自由设定

电    源：开关电源 85～265VAC

功    耗：4W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

三、型号选择说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-53 |  | 智能电参数测试仪 |
| 外型尺寸 | A |  | 横式160×80×125 mm |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm |
|  | B |  | 方式96×96×110 mm |
| 报警输出 | J□ |  | J0无报警输出;J1-J4 1-4点报警 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出 |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 输入信号 | I1 | 单相功率表 |
|  | I2 | 三相三线功率表 |
|  | I3 | 三相四线功率表 |
|  | I4 | 特殊功率表（电能表） |

四、操作说明

（一）面板说明

按●键切换显示内容。显示内容画面分：

1、工作状态下，仪表上排窗口显示视在功率值S，中间排和下排窗口显示视在电度值。

2：上排显示H, 后两排显示总有功电度Wh；

3：上排显示VArH, 后两排显示总无功电度Varh；

4：U灯亮,三个窗口显示三相电压值；

5：I灯亮,三个窗口显示三相电流值；

6: WH灯亮,上排显示H-1,后两排显示有功电度Wh1；

上排显示H-2,后两排显示有功电度Wh2；

上排显示H-3,后两排显示有功电度Wh3；

7: VARH灯亮,上排显示VAr1,后两排显示无功电度Varh1；

上排显示VAr2,后两排显示无功电度Varh2；

上排显示VAr3,后两排显示无功电度Varh3；

8:P灯亮，上排显示功率因素,中间显示电网频率，下排瞬时有功功率P。

（二）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过,仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。

（三）按键功能

、R/H—备用。

●—按此键换显示内容。

En—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数

■—在设定状态时，按住该键不动约2秒退出设置状态。

▲—在设定状态时，用于增加设定值

▼—在设定状态时，用于减少设定值

（四）参数设定

在设定状态下，仪表上排窗口显示参数提示符，下排窗口显示设定值。

如果设定过程中12秒钟不改变参数，则仪表自动返回运行。

参数设定如下：

(1) 按下En键，上排显示-Cd-，中间显示800，用▲和▼键将800设成808, 再按En键才进入参数设置状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场非操作人员误修改参数。

(2)LinE:3P4L:选择三相4线制接法与算法，3P3L选择三相三线制接法与算法。

(3) –Ur-：电压倍率，Ur=电压互感器初级值/互感器次级值，设置范围1-9999，在不使用互感器时Ur=1。

(4) –Ir-：电流倍率，Ir=电流互感器初级值/互感器次级值，设置范围1-9999，在不使用互感器时Ir=1。

(5) A-UF—电压A相调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值= A-UF×修正前量值）出厂值A-UF =1.000。

(6) A-IF—电流A相调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值= A-IF×修正前量值）出厂值A-IF =1.000。

(7) B-UF—电压B相调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值= B-UF×修正前量值）出厂值B-UF =1.000。

（8）B-IF—电流B相调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值= B-IF×修正前量值）出厂值B-IF =1.000。

（9）C-UF—电压C相调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值= C-UF×修正前量值）出厂值C-UF =1.000。

（12）C-IF—电流C相调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值= C-IF×修正前量值）出厂值C-IF =1.000。

（12）disp: 面板显示选择，范围0-4，设0是巡检显示，设1电压显示，设2显示电流，功率因数，功率，设3显示电网频率，设4显示电能累积。

(4) Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(5) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。

五、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准

通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

| 4001 | A相电压 | 4016 | 无功电能高位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4002 | B相电压 | 4017 | 无功电能低位 |
| 4003 | C相电压 |  |  |
| 4004 | A相电流 |  |  |
| 4005 | B相电流 |  |  |
| 4006 | C相电流 |  |  |
| 4007 | 有功功率 |  |  |
| 4008 | 无功功率 |  |  |
| 4009 | 视在功率 |  |  |
| 4010 | 功率因素 |  |  |
| 4011 | 电网频率 |  |  |
| 4012 | 视在电能高位 |  |  |
| 4013 | 视在电能低位 |  |  |
| 4014 | 有功电能高位 |  |  |
| 4015 | 有功电能低位 |  |  |

例：读地址为1的仪表的PV（PV=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。长整型数据如有功电能=数据高位×65536+数据低位。组态时用户也可以选择寄存器4014，数据类型为长整型（long），系统自动计算出累计量。

视在电能等累计值可写，数据写命令(长整型数据)采用10H号命令，01 10 00 05 00 02 04 00 01 02 03 23 31。其中04表示写入4个字节，报警值为0X00010203=66051。 详细可以参考MODBUS官方网站。

八、端子接线：

B规格单相功率电压电流接线图96×96mm

九、YK-53智能功率表的使用与订货注意事项

- 用户在使用前必须仔细阅读使用说明书，严格按照说明书规定的方法进行接线和操作设定，否则会影响到使用安全和仪表的正常运行；

- 用户订货前必须事先参考有关的产品说明，根据实际需要作功能选择；

- 用户在订货时请标明测量的功率值等级，以便为您提供最佳面板显示单位;

- 用户在订货时无特殊说明时，我们将提供三相三线制功率表;

- 请按照规定的相位接入电流、电压信号，切勿接反;

- 未经许可，不得擅自拆开仪表;

- 本产品附件：安装配件　1付，说明书　1份，合格证　1份;

- 本产品自出厂之日起质保1年，终身维修;

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

QQ:736597394  1148916656

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号